红外测温模块通信协议说明

一、RS-485

红外测温模块（RS-485）通信使用RS-485串行通信总线接口，与上位MCU或电脑连接使用。通信协议使用ModBus协议，缺省为RTU模式。

1、传输模式

本通信采用RTU（远程终端单元）模式，每个8bit字节包含2个4bit的十六进制字符。

2、字节格式

一个字节由11个bit位组成，1个起始位（0），8个数据位（D0~D7），1个奇偶校验位（无,置为1），1个停止位（1）。详细信息如图所示：

3、帧格式

整个消息帧必须作为一个完整的数据流传输，一个帧由1个字节的地址码，1个字节的控制码，1个字节的数据长度域，n个字节的数据域（0<=n<=32），最后是2个CRC校验码。详细信息如图所示：

a、地址的分配情况是：

00：广播地址  01~247：从设备地址

b、控制码的格式是：

D7：0-正常回应  1-异常回应

D6：0-由主站发出的命令帧  1-由从站发出的应答帧

D5~D0：请求及应答功能码

0x03：读数据（读目标温度、目标温度及环境温度，读地址、通信速率、辐射率）

0x06：写数据（写地址、通信速率、辐射率）

c、数据长度是指传送的数据域的长度。

d、数据域包括数据标志和传送的数据。数据标志是读写数据的类别，有：

0x00：地址

0x01：通信速率（0-1200bps  1-2400bps  2-4800bps  3-9600bps  4-19200bps）

0x02：辐射率（缺省值为0.95 范围为0.10~1.00 读数为实际*100）

0x03：目标温度（为实际温度*10）

0x04：目标温度（为实际温度*10）、环境温度（为实际温度*10）

0x05: 系统信息<b0(1:目标温度低) b1(1:目标温度高) b2(1:环境温度低) b3(1:环境温度高)

0x06: 响应时间（100ms~500ms）

0x07: 测试AD数据

0x10: 版本号（070602）

0x18: 设置数据(波特率、ID、响应时间、辐射率、输出最小温度、输出最大温度)

0x1A: 校准数据（6个点校准数据：6点实际温度<从小到大排列>，6点测试温度，校验和）

f、校验码使用的是CRC校验方式，占用2个字节。

4、传输

a、在发送帧信息之前，先发送1~4个字节FEH

b、所有数据项都先传送低位字节，后传送高位字节

c、每次通信都由主站发送命令帧开始，被请求的从站根据控制码作出响应

收到命令帧后的响应延迟时Td：20ms<= Td <=200ms

字节之间停顿时间Tb： Tb<=20ms

d、差错控制采用了字节之间的偶校验以及对帧的CRC（纵向信息校验和）方式

e、传输速率：1200、2400、4800、9600bps，缺省值为9600bps

示例：

例1．主请求读目标物温度:

|  | 地址（ID） | 功能码（F） | 长度（L） | 数据域（Field） | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数据标识（DI） | 数据（DATA） |  |
| FE FE | 01 | 03 | 01 | 03 |  | 49 B0 |

从应答（目标温度30.0度(300<0x12C>)）：

| 地址（ID） | 功能码（F） | 长度（L） | 数据域（Field） | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数据标识（DI） | 数据（DATA） |  |
| 01 | 43 | 03 | 03 | 2C 01 | 41 69 |
| 备注 |  |  |  | 300<0x012C> |  |

例2．设置地址

|  | ID | F | L | Field | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DI | DATA |  |
| FE FE | 00 | 06 | 02 | 00 | 01 | 88 44 |

从应答(广播地址不应答)

例3．设置通讯速率

|  | ID | F | L | Field | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DI | DATA |  |
| FE FE | 01 | 06 | 02 | 01 | 03 | 19 F9 |
| 备注 |  |  |  |  | 03-9600bps |  |

从应答

| ID | F | L | Field | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DI | DATA |  |
| 01 | 46 | 01 | 01 |  | 5D 20 |

例4．读取设置数据

|  | ID | F | L | Field | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DI | DATA |  |
| FE FE | 00 | 03 | 01 | 18 |  | BE F1 |

从应答：01 43 09 18 03 01 96 5F 38 FF 88 13 18 7A

| ID | F | L | Field |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DI | DATA |
| 01 | 43 | 09 | 18 | 03 | 01 | 96 | 5F | 38 FF | 88 13 |
| ID 01 | 读数据 成功 | 长度 | 数据 标识 | 波特率 9600 | ID 01 | 响应 时间 150(*2) 300ms | 辐射率 95 | 最小输 出温度 -200 | 最大输 出温度 5000 |

写设置数据： FE FE 00 06 0B 18 09 03 01 96 5F 38 FF 88 13 D2 9F

例5．读校准数据

地址(0x00) 功能码(0x03) 数据长度(0x01) 数据标识(0x1A) CRC校验(7F 70)

从应答

地址(0x01)功能码(0x43)数据长度(0x19)数据标识(0x1A)数据(00 00 58 02 0 04 08 07 60 09 B8 0B 00 00 62 02 BA 04 1C 07 79 09 D6 0B)CRC校验(xx xx)

写校准数据

地址(0x01)功能码(0x06)数据长度(0x1A)数据标识(0x1A)数据(00 00 58 02 0 04 08 07 60 09 B8 0B 00 00 62 02 BA 04 1C 07 79 09 D6 0B F1)CRC校验(xx xx)

从应答

地址(0x01)功能码(0x46)数据长度(0x01)数据标识(0x1A) CRC校验(xx xx) [写校准数据成功]

写校准数据数据意义：

| 实际温度 | 00 00 | 58 02 | B0 04 | 08 07 | 60 09 | B8 0B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 600（60.0） | 1200（120.0） | 1800（180.0） | 2400（240.0） | 3000（300.0） |
| 测试温度 | 00 00 | 62 02 | BA 04 | 1C 07 | 79 09 | D6 0B |
|  | 0 | 610（61.0） | 1210（121.0） | 1820（182.0） | 2425（242.5） | 3030（303.0） |

不需要校准数据时，测试温度全填0。实际温度及校正温度必须按从小到大顺序排列填满。

二、UART/RS-232

红外测温模块（UART）及红外测温模块（RS-232）通信使用串行通信总线接口。通信协议使用ModBus协议。红外测温模块（UART）（缺省9600BPS）可与上位MCU连接使用。红外测温模块（RS-232）可与电脑连接使用。

红外测温模块（RS-485）需要接收到上位机指令后才应答。红外测温模块（UART）及红外测温模块（RS-232）可按用户要求设置成接收到上位机指令后应答，也可设置为模块一次测温完毕后即输出数据（缺省设置）（功能码：0x34）。

传输示例参见RS-485及SPI。

三、SPI

红外测温模块（SPI）采用三线（CS，SCK，SDA）接口，与上位MCU连接使用。在时钟(SCK)下降沿读写数据。

1bit的传输时间典型值为104us，最小约90us，最大约120us。

1．外部控制MCU为主机，模块为从机。MCU通过设置CS更改主机、从机SPI模式。当置CS为低时，模块为主模式(SCK，SDA由模块输出)，MCU为从模式；当置CS为高时，模块为从模式，MCU为主模式(SCK，SDA由MCU输出)。

2．字节格式

一个字节由8个bit位（D0~D7）组成。

3、帧格式

整个消息帧必须作为一个完整的数据流传输，一个帧由1个字节的地址码，1个字节的控制码，1个字节的数据长度域，n个字节的数据域（0<=n<=32），最后是2个CRC校验码。详细信息如图所示：

a、地址的分配情况是：

00：广播地址  01~247：从设备地址

b、控制码的格式是：

D7：0-正常回应  1-异常回应

D6：0-由主站发出的命令帧  1-由从站发出的应答帧

D5~D0：请求及应答功能码

0x03：读数据（读目标温度、目标温度及环境温度，读辐射率）

0x06：写数据（写辐射率）

c、数据长度是指传送的数据域的长度。

d、数据域包括数据标志和传送的数据。数据标志是读写数据的类别，有：

0x00：地址

0x02：辐射率（缺省值为0.95 范围为0.10~1.00 读数为实际*100）

0x03：目标温度（为实际温度*10）

0x04：目标温度（为实际温度*10）、环境温度（为实际温度*10）

0x05: 系统信息<b0(1:目标温度低) b1(1:目标温度高) b2(1:环境温度低) b3(1:环境温度高)

0x06: 响应时间（100ms~500ms）

0x07: 测试AD数据

0x10: 版本号（070602）

0x18: 设置数据(波特率、ID、响应时间、辐射率、输出最小温度、输出最大温度)

0x1A: 校准数据（6个点校准数据：6点实际温度<从小到大排列>，6点测试温度，校验和）

f、校验码使用的是CRC校验方式，占用2个字节。

4、传输

a、在发送帧信息之前，先发送1~4个字节FEH

b、MCU在发送帧信息之前，置CS为高，等待接收模块数据时，置CS为低。运行中如果CS一直为低，模块约每300ms向外输出一组数据（功能码: 0x34）。如数据

FE FE 01 34 0F 07	29 FF E8 0B E8 38 7C FF 79 00 B4 00 B2 00 37 08

| 01 | 34 | 0F | 07 | 29 FF | E8 0B | E8 38 | 7C FF | 79 00 | B4 00 | B2 00 | 37 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 功能码 | 长度 | 标识 | 红外 AD | 头温 AD | 板温 AD | 计算 红外 AD | 目标 温度 | 头温 | 板温 | CRC 校验码 |
|  |  |  |  | -215 | 3048 | 14568 | -132 | 121 | 180 | 178 | CRC |

c、MCU置CS为高，发送01 03 01 03 49 B0，再将CS置低，模块回应

01 43 05 04 72 01 FA 00 8E 0A表示目标温度为37.0（370<0x0172>），环境温度为25.0（250<0x00FA>）。

d、CK频率约为9.6kHz；下降沿读取数据位。

e、所有数据项都先传送低位字节，后传送高位字节

f、每次通信都由主机发送命令帧开始，被请求的从机根据控制码作出响应

收到命令帧后的响应延迟时间Td：10ms<= Td <=500ms

采用问答式方式采集数据时，需要正确设置CS，否则容易出错，建议一直保持CS为低，接收模块数据(功能码: 0x34)。

正确设置CS的方式：

1.置CS为高，保持约6ms后开始向模块发送数据；

2.发送数据完毕，等待约2ms，置CS为低，准备接收模块数据；

3.接收模块数据完毕，置CS为高（长时间置CS为低，模块自动发送测试数据）

模块发送1bit的时间约104us，下降沿收发数据，一帧数据字节间不停顿，数据帧之间至少间隔20ms

读写数据举例参见RS-485