主要的EMC检测项目

EMC定义为<设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物够成不能承受的电磁骚扰的能力>

EMI(Electro Magnetic Interference) 電磁干擾

EMC (Electromagnetic Compatibility)电磁兼容

EMC=EMI+EMS

EMI包括传导、辐射、谐波等等。 
谐波和闪烁应该是EMI的，而不是EMS的，看61000-3族标准的介绍：this section of IEC 1000-3 is concern with the limitation of voltage fluctuations and flicker impressed on the public low-voltage system.注意“impress on"是施加而不是被施加，所以谐波和闪烁是设备对外的，而不是外界对设备的，所以是EMI，不是EMS。

1、电磁干扰(EMI)测试

电波暗室测试 (Semi-Anchoic Chamber Test) 
传导测试 (EMI Conduction Test) 
干扰功率测试 (Disturbance Power Test) 
电源谐波测试 (Harmonics Test) 
电压闪烁测试 (Flicker Test) 
不连续干扰测试 (Click Test)

2、电磁耐受(EMS)测试

耐静电测试(ESD) 
耐射频辐射测试(RS) 
耐脉冲杂讯测试(EFT) 
耐雷击测试(Surge) 
耐射频传导测试(CS) 
耐电源频率磁场测试(Magnetic Field) 
耐电压变动测试 (Voltage Dips & Interruptions)

一、EMI（电磁骚扰）分射频和工频两类测试 
l         射频类测试项目： 
1.1 射频分传导和辐射两项测试 
射频传导（屏蔽室测试） 
1.1.1 传导分电压和功率两项测试 
1.1.2 传导电压标准：CISPR11、14、15、22 
1.1.3 传导功率标准：CISPR11、14 
射频辐射（电波暗室测试） 
1.1.4 射频辐射标准：CISPR11、22、IEC60571 
l         工频类测试项目（实验室测试） 
1.2 工频分谐波和闪烁两项测试 
    工频谐波1.2.1 IEC6100-3-2 
    工频闪烁1.2.2 IEC6100-3-3 
二、EMS（电磁敏感度）分瞬变、射频、低频磁场、电源质量 
l         瞬变类测试项目（实验室测试） 
2.1 瞬变分静电、瞬变脉冲和浪涌三项测试 
   瞬变静电IEC6100-4-2 
   瞬变脉冲IEC6100-4-4 
   瞬变浪涌IEC6100-4-5 
l         射频类项目 
2.2 射频分传导和辐射两项测试 
   射频传导IEC61004-6（实验室测试） 
   射频辐射IEC6100-4-3（电波暗室测试） 
l         低频磁场类测试项目（实验室测试） 
2.3 低频磁场分脉冲磁场和工频磁场两项测试 
   脉冲磁场IEC6100-4-9 
   工频磁场IEC6100-4-8 
电源质量类测试项目（实验室测试） 
2.4分跌落、中断、电压变化三项测试 
    IEC6100-4-11 
注：几点说明： 
1. 传导功率测试面积 > 7x1M 
2. 传导电压测试桌：推荐 2x1.5x0.8 
    要考虑柜式设备的测试面积。 
3. 谐波及闪烁测试面积 >2x2 
4. 静电放电测试桌：推荐 2x1.5x0.8 
5. 瞬变及电源质量测试桌： 推荐 2x1.5x0.8 
    4. 5. 可用同一张测试桌 
6. 传导射频敏感度测试桌： 推荐 2x1.5x0.8 
    5. 6. 可用同一张测试桌 
7. 屏蔽室和实验室要有相应的温湿度要求 
8. 敏感度测试时周围不能有敏感设备 
9. 在实验室做测试时，周围不能有发射或干扰设备 
    否则测试要在屏蔽室内进行。 
10. 除功率放大器和谐波，闪烁系统为三相供电外，其他 
设备均为单相供电。 
11. 有标准，为现在手头的标准。 
12. 以上为最低测试环境要求！！！！ 
13. 所有测试标准，如需要国标的请对照标准对照表

EMC测试的通用仪器　 
1． 重要性 
  电磁干扰（EMI）和电磁敏感度（EMS）测试,需要用到许多电子仪器，例：频谱分析仪、电磁场干扰测量仪、信号源、功率放大器、示波器等，由于EMC测试频率很宽（20Hz～40GHz）、幅度很大（μV～KW）、模式很多（FM、AM等）、姿态很多（平放、斜放等），因此正确的使用电子仪器非常重要。 
2．使用EMC电子仪器，影响EMC测量的因素 
　a. 测量设备精度 
  b. 天线极化，天线高低 
  c. 电缆接头 
  d. 测试场地 
  e. 电磁环境 
  f. 人员素质   
3．使用EMC电子仪器，对EMC测量的要求 
　a. 环境要求 
   环境电平比匀允许的极限值小6dB。 
  b. 对实验室要求 
   注意屏蔽室的谐振频率 
  c. 测量电子设备布置的要求 
  d. 供电要求 
   分相供电     A、B、C 
  e. 接地要求 
  接地电阻小于1Ω，搭接电阻小于2.5mΩ； 
  实验室的零地电压小于0.5V,外场测试的零地电压小于3V。 
4．EMC测试的通用仪器使用步骤 
　a. 检查电源电压，看看是否有稳压器，用万用表测量交流电压220V，确定交流电压是否在220V±10%范围内。 
  b. 检查零地电压 
    实验室的零地电压要小于0.5V,外场测试的零地电压要小于3V。 
  c. 正确按测试系统接线。 
  d. 精密测试时，需要二人共同测试 ，一人接线，一人检查。 
5.　频谱分析仪（包括电磁场干扰测量仪） 
5.1　频谱分析仪的工作特性 
  频率分辨率：能够分辨的最小谱线间隔，它表征了频谱分析仪能将频率紧挨在一起的信号区分开来的能力。 
  灵敏度：表征了频谱分析仪测量微小信号的能力。频谱分析仪的噪声电平决定于中频滤波器带宽，一般在-80dB～-130dB。 
  动态范围：表征了它同时显示大信号和小信号的真实频谱的能力，动态范围的上限由频谱分析仪的非线性失真所决定。频谱分析仪动态范围一般在60dB以上，甚至100dB。 
  扫频宽度：频谱分析仪在一次测量分析过程中显示的频率范围。 
  分析时间：完成一频谱分析所需的时间，实际上就是一次扫描正程的时间，又称扫描时间。 
5.2　使用频谱分析仪时应注意的问题 
　a.测试前，做好准备工作。 
  b.首先对被测信号进行一下评估，确定被测信号的大小，从而决定频谱分析仪衰减器的大小，如果被测信号很大，则要外接衰减器。 
  c.还要对频谱分析仪进行校准。一般现在频谱分析仪均有自动校准。 
  d.频谱分析仪主要操作 
   中心频率（Center Frequency）、频率跨度（Span）、分辨率（Resolution Bandwidth）、射频衰减器（RF Attenuator）、参考电平（Reference Lelel）、标志（Mark）、最大保持（Max Hold）、绘图（Plot）等功能。 
  e.注意事项 
    1) 测量天线的天馈时，注意直流电压，频谱分析仪输入的最大直流电压不能超过1V。 
    2) 冬天时，温度较低，频谱分析仪需要开机15分钟后，在校准。 
    3) 注意被测信号的大小。 
6.信号源 
  我公司现有信号源：Marconi 2022D、Fluke 6071、Fluke 6061、HP8165、 WILTRON68145B等等。 
6.1　频率特性 
   频率范围、频率准确度、频率稳定度。 
6.2　输出特性 
  输出电平范围、输出电平的频响、输出电平准确度、输出阻抗、输出信号的频谱纯度。 
6.3　信号源主要操作 
　a.测试前，做好准备工作。

b.普通信号源：输入心频率、输出电平幅度、射频开关、FM、Am及脉冲波。 
      扫频信号源：输入起始频率和终止频率，扫频时间、输出电平幅度、射频开关、FM、Am及脉冲波。 
7.　功率放大器 
  我公司现有放大器：Eaton5020B、Eaton15100B、EM PA-1000、VARIANVZL6941K、Logmetric102/AX等等。 
7.1　放大器主要技术指标 
  频率范围、放大功率。 
7.2　放大器主要操作 
　a. 测试前，做好准备工作。 
  b. 检查放大器与信号源和负载（包括天线）连接好，不要空载运行。 
  c. 开机预热后、打开信号源的射频开关，慢慢调节信号源的输出电压，同时注意反射功率。 
  d. 如果定标好了开场值，不要一下加到放大器上，要慢慢的从小到大到定标值，这样不损坏放大器。 
  e. 不要将放大器满功率使用时间过长。 
  f. 对于行波管放大器，开机顺序是：开机预热，加高压，开射频开关；关机顺序是：关射频开关，关高压，最后关机。 
8.　示波器 
  我公司现有示波器：Tektronix系列等。 
8.1　使用示波器应注意的问题 
　a. 一般使用示波器时，为了获得小的光点，宁可将亮度调得较暗些，这样有利于得到高得分辨率。 
  b. 必须根据测试的具体要求来选用探头类型，否则将得到相反的效果。 
  例：用电阻分压器探头去测量高频或脉冲电路，那么由于这种探头的高频响应很差，将使脉冲波形产生严重失真。 
  c. 一般，探头和示波器都应配套使用，不能互换，否则将会导致分压比误差增加或高频补偿不当。 
  d. 低电容探头的电容器C1应定期校正。 
8.2　示波器主要操作 
　a. 测试前，做好准备工作。 
  b.  注意被测信号的大小，如果较大，则外接衰减器。

EMC测试依赖3个方面因素：方法、技术、设备。方法由测量原理和测试设备的使用方法两者来确定，技术是为了得到正确的测试结果（较高的准确度）而采取的一切测试手段，设备则是体现上述两个因素为测试服务的一切技术装置。这些都必须标准化，以保证测试具有重现性和真实性。 
 
EMC测试条件由测试方法决定。具体测试方法分为在实验室条件下进行的试验台法和在实际使用条件下进行的现场法。要模拟现场可能碰到的所有干扰现象是不可能的，特别是现场法具有无法克服的局限性。但通过标准化的测试可以较全面地获取被测设备EMC性能如何的信息。为此，国际上推荐首先采用试验台法，除非无法在实验室进行，一般不用现场法。 
 
抗扰度测试主要方法是按照设备所处的电磁环境条件，结合用户对设备采取的措施，选择合适的严酷度等级，依照有关测试方法进行测试，最后根据产品标准提出的合格判决条件评定测试结果是否合格。这是抗扰度测试与其它测试主要差异之处。 
 
电磁环境中的电磁骚扰源、电磁骚扰源对设备的耦合方式、设备对电磁骚扰的敏感度以及用户对工作现场的防护措施直接与严酷度等级相关。即使用环境决定了干扰的形式，安装防护条件决定了干扰的严酷度等级。GB/T13926.4具体规定了在电磁环境中与严酷度等级相对应的设备工作下的电气环境条件： 
 
1级，具有良好保护的环境，如计算机房； 
2级，受保护的环境，如工厂和电厂的控制室或终端室； 
3级，典型的工业环境，如工业过程装置、电厂和露天高压变电所的继电器房等场所； 
4级，严酷的工业环境，如电站、未采取特殊安装措施的工业过程设备、室外区域等。 
IEC801－5中针对电涌的源为电力切换瞬变或间接雷击的闪电瞬变，对设备的安装条件与防护设施作如下分类（适用电涌）： 
0类：保护良好的、有一次和二次过压保护的电气环境，通常处于特殊的房间内，电涌电压不会超过25V； 
1类：局部保护的、有一次过压保护的电气环境，电涌电压不超过500V； 
2类：电源线与其它线路分离开，电缆隔离良好的电气环境，电涌电压不超过1kV； 
3类：电源电缆与信号电缆并行敷设的电气环境，电涌电压不超过2kV； 
4类：互连线象室外一样沿着电源电缆敷设，且电子线路和电气线路均使用电缆的电气环境，电涌电压不超过4kV； 
5类：非人口稠密区内电子装置联接电讯电缆和架空电源线的电气环境。 
对0类不做电涌测试。一般电源产品处于1类或2类电气环境，可选择严酷度等级为1级或2级。 
 
必须指出，把环境作为抗扰度测试的相关条件是抗扰度测试的重要特点。因为如果忽视这些相关，不考虑装置的应用工作环境条件，而认为装置应该“独立”，应该适合于插入任何一种组合装置（或系统）中，就会由此产生所有被测装置都必须接受全部项目的干扰试验，并且要达到最高严酷度等级的错误结论。这不仅对要用的装置造成过高的不合理的严格限制，而且还会因需要进行大量试验而不得不承担很大的经济负担。 
 
另外，抗扰度测试涉及到高压信号，除了应严格遵守有关安全规定外，还有必要在抗扰度实验后再对设备进行安全测试。 
 
对于交流稳压电源这类大功率电工产品，选取从市电导入的以高频、高能为特征的抗扰度项目，并且选择较其它电工、电子产品要高的严酷度等级，是必要的。 
 
抗扰度测试的另一重要特点是对试验发生器技术参数作出严格而明确的规定。为了对设备的抗扰度性能进行比较，就要有一种能产生比较一致并可重复再现的试验装置，这就是干扰模拟发生器。显然必须规定发生器的输出内阻、输出波形要求、开路电压幅度与误差；以保证试验结果的一致，重复性好。否则，因不同被测设备源端阻抗不同，对发生器的阻抗匹配不同而无法使发生器在带载下输出波形或幅度相同。实际上，阻抗不匹配就是抑制电磁骚扰的一个有效手段。 
 
交流稳压电源对外界（通过市电网络）的电磁骚扰测试项目有：谐波传导干扰测试、高频传导干扰测试。 
 
谐波传导干扰测试是对设备的电源进线入端工频电流谐波进行测试；测出40次以下各次电流谐波最大值，对三相电源还应测试中线的电流谐波。在交流稳压电源性能项目中以源电流相对谐波含量来考核此项目。

交流稳压电源的传导干扰试验同其它电子产品一样，可采用GB6833－86电子测量仪器电磁兼容性试验规范（参照采用HP公司标准或GB9254－88信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法（等效采用CISPR221985）。高频传导干扰测试中一个重要测试装置是要用人工电源网络（ArtificialMainNetwork），在美国标准中则称为电源阻抗稳定网络（LineImpedanceStabilizationNetwork,LISN）。这是由于不同电力条件下，市电在不同设备电源输入端呈现的高频阻抗也不相同，为使测试结果反映真实情况，必须在受试设备与其电源端子间接入合乎要求的网络，该网络既能使设备与电网间实现射频隔离，又能为设备提供稳定的高频阻抗。人工电源网络的支路数与供电系统的线路数相同，网络与干扰测量仪之间的连接应保证阻抗匹配（50Ω/50μH），对每根电源线分别进行测试，测量的是干扰电压值。GJB152－86则推荐采用电流探头法测量传导干扰电流；其中在电源线与地之间并接10μF穿心电容器，作用与LISN相同。电流探头法使用简便，测量迅速，便于现场测试，较接近实际情况，可能今后测量以其为主。此外，军标采用峰值检波器，GB9254采用准峰值检波器。 
 
射频辐射干扰测试较复杂，涉及到测试场地、天线、测试线路连接等测试问题。测试场地为野外开阔、背景电磁噪声电平至少比允许极限值小6dB。这种要求很难实现，标准还推荐可以用电磁屏蔽室（还有如电波暗室等）作为替换。测试辐射场强时被测设备应严格按实际工作方式接线，电源线、信号线都不允许特意卷曲、收缩，以反映真实性。 
 
总之，基于交流稳压电源使用价值要求，其EMC性能应当是：除了本身能达到较高严酷度等级的抗扰度指标、合格的电磁干扰限制以及提供合适的交流电压条件外，更重要的是要为其负载（对EMI敏感的电子仪器设备特别是信息技术设备），在较严酷电磁

1. 为什么要对产品做电磁兼容设计？ 
答：满足产品功能要求、减少调试时间，使产品满足电磁兼容标准的要求，使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。

2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行？
答：电路设计（包括器件选择）、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。

3. 在电磁兼容领域，为什么总是用分贝（dB）的单位描述？10mV是多少dBmV？
答：因为要描述的幅度和频率范围都很宽，在图形上用对数坐标更容易表示，而dB就是用对数表示时的单位，10mV是20dBmV。

4. 为什么频谱分析仪不能观测静电放电等瞬态干扰？
答：因为频谱分析仪是一种窄带扫频接收机，它在某一时刻仅接收某个频率范围内的能量。而静电放电等瞬态干扰是一种脉冲干扰，其频谱范围很宽，但时间很短，这样频谱分析仪在瞬态干扰发生时观察到的仅是其总能量的一小部分，不能反映实际的干扰情况。

5. 在现场进行电磁干扰问题诊断时，往往需要使用近场探头和频谱分析仪，怎样用同轴电缆制作一个简易的近场探头？
答：将同轴电缆的外层（屏蔽层）剥开，使芯线暴露出来，将芯线绕成一个直径1~2厘米小环（1~3匝），焊接在外层上。

6. 一台设备，原来的电磁辐射发射强度是300mV/m，加上屏蔽箱后，辐射发射降为3mV/m，这个机箱的屏蔽效能是多少dB？
答：这个机箱的屏蔽效能应为40dB。

7. 设计屏蔽机箱时，根据哪些因素选择屏蔽材料？
答：从电磁屏蔽的角度考虑，主要要考虑所屏蔽的电场波的种类。对于电场波、平面波或频率较高的磁场波，一般金属都可以满足要求，对于低频磁场波，要使用导磁率较高的材料。

8. 机箱的屏蔽效能除了受屏蔽材料的影响以外，还受什么因素的影响？
答：受两个因素的影响，一是机箱上的导电不连续点，例如孔洞、缝隙等；另一个是穿过屏蔽箱的导线，如信号电缆、电源线等。

9. 屏蔽磁场辐射源时要注意什么问题？
答：由于磁场波的波阻抗很低，因此反射损耗很小，而主要靠吸收损耗达到屏蔽的目的。因此要选择导磁率较高的屏蔽材料。另外，在做结构设计时，要使屏蔽层尽量远离辐射源（以增加反射损耗），尽量避免孔洞、缝隙等靠近辐射源。

10. 在设计屏蔽结构时，有一个原则是：尽量使机箱内的电缆远离缝隙和孔洞，为什么？
答：由于电缆近旁总是存在磁场，而磁场很容易从孔洞泄漏（与磁场的频率无关）。因此，当电缆距离缝隙和孔洞很近时，就会发生磁场泄漏，降低总体屏蔽效能。

11. 测量人体的生物磁信息是一种新的医疗诊断方法，这种生物磁的测量必须在磁场屏蔽室中进行，这个屏蔽室必须能屏蔽从静磁场到1GHz的交变电磁场，请提出这个屏蔽室的设计方案。

答：首先考虑屏蔽材料的选择问题，由于要屏蔽频率很低的磁场，因此要使用高导磁率的材料，比如坡莫合金。由于坡莫合金经过加工后，导磁率会降低，必须进行热处理。因此，屏蔽室要作成拼装式的，由板材拼装而成。事先将各块板材按照设计加工好，然后进行热处理，运输到现场，十分小心的进行安装。每块板材的结合处要重叠起来，以便形成连续的磁通路。这样构成的屏蔽室能够对低频磁场有较好的屏蔽效能，但缝隙会产生高频泄漏。为了弥补这个不足，在坡莫合金屏蔽室的外层用铝板焊接成第二层屏蔽，对高频电磁场起到屏蔽作用。

12. 什么是截止波导板（蜂窝板），什么场合使用，使用时要注意什么问题？
答：由许多截止波导管组成的阵列板，需要较高的屏蔽效能和通风量时使用，使用时要注意蜂窝板与机箱之间要使用电磁密封衬垫安装，或焊接起来。

13. 有一台塑料机壳的设备，电磁辐射超标，为了使其满足电磁兼容标准的要求，开发人员在机壳内部用导电漆喷涂，结果没有明显改善，请分析可能会是什么原因。

答：原来的塑料机箱上孔洞过多、过大，产生严重的泄漏，也可能是缝隙不严（可能是接触不紧，也可能是在结合处没有喷导电漆），产生泄漏。另外，原来机箱上的电缆（信号线、电源线）一般没有良好的滤波措施，这些电缆造成机箱泄漏。

14. 透明屏蔽窗有哪几种，使用时要注意什么问题？
答：有玻璃夹金属网构成的屏蔽窗和在玻璃上镀上很薄的金属膜构成的屏蔽窗两种。在使用时，要注意金属网或导电镀膜一定要与屏蔽机箱的基体导电性紧密接触。

15. 在CRT显示器的屏幕上使用金属网夹层的屏蔽玻璃时，会有令人讨厌的条纹，怎样减小这种现象？
答：将丝网的方向旋转一下，使纬线与显象管的扫描线之间形成15~20度夹角。

16. 电磁密封衬垫的两个关键特性是什么？列出尽可能多的电磁密封衬垫种类，并说明各种产品的适用场合。
答：电磁密封衬垫必须具备的两个特性是弹性和导电性。常用电磁密封衬垫的种类有：指形簧片、金属网衬垫、导电橡胶、导电布包裹发泡橡胶、螺旋管等，除了有切向滑动接触的场合外，避免使用指形簧片，有环境密封要求时，使用导电橡胶，其它场合可使用导电布衬垫，需要屏蔽的频率不高时，也可用丝网衬垫，能够确保不会过量压缩时，可使用螺旋管。

17. 使用电磁密封衬垫时要注意什么问题？
答：面板的厚度适当，防止在衬垫的反弹力作用下发生形变，造成更大的缝隙，面板厚度较薄时，紧固螺钉的间隔要较小。设置限位结构，防止过量压缩，选择适当的金属材料，减小电化学腐蚀。

18. 一个屏蔽机箱上，必须要穿过一根金属杆，怎样处理才不会破坏机箱的屏蔽效能？
答：将金属杆的周围通过铍铜簧片与屏蔽基体可靠地搭接起来。

19. 电源线滤波器主要起什么作用，选型时主要考虑哪些参数，使用电源线滤波器时要注意什么问题？
答：电源线滤波器的作用是抑制传导发射电流沿着电源线传播。选型时要考虑插入损耗（共模和差模）、额定电流、电压、有效的频率范围等参数，使用时要注意安装方法，必须射频接地良好，输入输出隔离、防止滤波过的导线部分再次污染。

20. 为什么电源线滤波器的高频滤波特性十分重要？
答：如果高频特性不好，会导致设备的辐射发射超标或对脉冲性干扰敏感。

21. 进行结构电磁兼容设计时，有一个原则是：经过滤波的电源线要尽量远离各种信号电缆，这是为什么？
答：如果电源线与信号电缆靠得很近，信号电缆上的高频信号会耦合到电源线上（特别是已经滤波过的部分），造成电源线上的传导发射超标。

22. 为什么选用电源线滤波器时，不能一味追求体积小巧？
答：滤波器的体积主要由滤波器电路中的电感决定，较小的滤波器内的电感体积必须较小，这样电感量可能较小，会导致滤波器的低频滤波性能较差。另外，滤波器的体积较小，必须要求内部器件相互靠得很近，这样会降低滤波器的高频性能。

AV类 包括产品种类 业务范围 适用标准 电视机、收音机、DVD、VCD、功率放大器、有源音箱，各种家庭影院、电子琴等 CCC、CE、FCC及一般委托任务 3C GB13837、GB17625.1 CE EN55013、EN55020、EN61000-3-2、EN61000-3-3 FCC FCC Part15 委托任务 GB9254、GB17625.1、EN55013、EN55020、EN61000-6系列标准 EN61000-3-2、EN61000-3-3 IT类 包括产品种类 业务范围 适用标准 微型计算机、 笔记本电脑、服务器、打印机、复印机、扫描仪、显示器、开关电源、用于信息技术设备的电源适配器等 CCC、CE、FCC及一般委托任务 3C GB9254、GB17625.1 CE EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3 FCC FCC Part15 委托任务 GB9254、GB17625.1、EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3 金融电子类 包括产品种类 业务范围 适用标准 点钞机、 验钞机、 3C、生产许可证、CE 3C GB9254 CE EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3 生产许可证 GB9254 收款机、 IC卡读写器 3C GB9254 CE EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3 生产许可证 GB9254、GB/T17618 家用电器类 电饭煲、电吹风、微波炉、 电磁炉、 电冰箱、洗衣机、电风扇、空调、电冰箱等 3C、CE及委托测试 3C GB4343.1、GB17625.1 CE EN55014-1、EN55014-2、EN61000-3-2、EN61000-3-3 EN50366 功率电源类 电信电源 3C、CE 3C GB9254、17625.1 CE EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3 UPS CE EN50091、EN61000-3-2/EN61000-3-12、EN61000-3-3/EN61000-3-11 汽车电子类 包括产品种类 业务范围 适用标准 车载DVD等 CE、FCC及一般委托任务 2004/104/EC指令（E-mark认证） GB18655（CISPR 25、EN55025） GB17619 ISO7637系列 CISPR12，55012 ISO11451, ISO11452 海上无线通讯设备 包括产品种类 测试标准 涉及主要项目 船上发射电台，接收机站等 EN60945：2002（EMC 部分） 电源端子骚扰电压 辐射骚扰场强 静电放电抗扰度 电快速瞬变脉冲群抗扰度 射频连续波辐射骚扰抗扰度 射频连续波传导骚扰抗扰度 浪涌（冲击）抗扰度 电源电压暂降抗扰度 长时中断抗扰度

安规电容是指用于这样的场合，即电容器失效后，不会导致电击，不危及人身安全. 
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级（IEC664） 
X1             >2.5kV ≤4.0kV             Ⅲ 
X2                 ≤2.5kV                 Ⅱ 
X3                 ≤1.2kV                 I
安规电容安全等级      绝缘类型           额定电压范围 
Y1         双重绝缘或加强绝缘             ≥ 250V 
Y2         基本绝缘或附加绝缘       ≥150V ≤250V 
Y3         基本绝缘或附加绝缘       ≥150V ≤250V 
Y4         基本绝缘或附加绝缘            <150V 
不同品种的电容器，最高使用频率不同。小型云母电容器在250MHZ以内；圆片型瓷介电容器为300MHZ；圆管型瓷介电容器为200MHZ；圆盘型瓷介可达3000MHZ；小型纸介电容器为80MHZ；中型纸介电容器只有8MHZ。
对于Y1电容来说，额定电压250Vac，但是峰值电压能耐到8KVdc。