微机械陀螺ADXRS150性能测试报告

测试设备：高精度速率转台、高低温试验箱、数据采集电路

1 测试项目和测试方法

本次试验的目的是为了对微机械陀螺ADXRS150进行性能测试，包括标度因数、标度因数非线性、标度因数对称性、标度因数重复性、标度因数温度系数、零偏、零偏稳定性、零偏重复性、零偏温度系数、零偏加速度敏感性以及启动时间。

2 ADXRS150号陀螺试验项目及主要数据

2.1 速率试验

2.1.1 速率试验数据

表1  ADXRS150速率试验数据记录表

|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 速率 （°/s） | 输出均值 （v） | 输出均值 （v） | 输出均值 （v） | 输出均值 （v） | 输出均值 （v） | 输出均值 （v） | 输出均值 （v） |
| -150 | 0.611426 | 0.610535 | 0.610874 | 0.610596 | 0.612226 | 0.610038 | 0.612506 |
| -140 | 0.735115 | 0.735692 | 0.735188 | 0.735265 | 0.736999 | 0.735776 | 0.736189 |
| -130 | 0.859300 | 0.859676 | 0.858636 | 0.859416 | 0.860071 | 0.859708 | 0.860131 |
| -120 | 0.984137 | 0.983608 | 0.983521 | 0.983434 | 0.984375 | 0.985191 | 0.984374 |
| -110 | 1.106719 | 1.107404 | 1.107387 | 1.107348 | 1.108687 | 1.109090 | 1.107811 |
| -100 | 1.231143 | 1.230967 | 1.231014 | 1.231644 | 1.231972 | 1.232542 | 1.231520 |
| -90 | 1.3543855 | 1.354736 | 1.354473 | 1.355388 | 1.355941 | 1.356098 | 1.355568 |
| -80 | 1.478706 | 1.478470 | 1.478692 | 1.478734 | 1.479640 | 1.478854 | 1.479314 |
| -70 | 1.601763 | 1.602236 | 1.602154 | 1.602283 | 1.602900 | 1.603373 | 1.603545 |
| -60 | 1.726435 | 1.725674 | 1.726403 | 1.726590 | 1.726576 | 1.727042 | 1.726695 |
| -50 | 1.849876 | 1.849472 | 1.849900 | 1.850250 | 1.850591 | 1.850863 | 1.851044 |
| -40 | 1.974097 | 1.972924 | 1.974513 | 1.973508 | 1.974689 | 1.974151 | 1.974816 |
| -30 | 2.097370 | 2.097841 | 2.097415 | 2.097212 | 2.098595 | 2.098247 | 2.098022 |
| -20 | 2.221529 | 2.221665 | 2.221276 | 2.221741 | 2.222236 | 2.222741 | 2.222601 |
| -10 | 2.345251 | 2.345118 | 2.345246 | 2.344804 | 2.345908 | 2.346312 | 2.346110 |
| 0 | 2.468792 | 2.468690 | 2.468713 | 2.469398 | 2.469552 | 2.469811 | 2.469224 |
| 10 | 2.592363 | 2.592411 | 2.592786 | 2.592653 | 2.592861 | 2.593411 | 2.593201 |
| 20 | 2.715618 | 2.715517 | 2.715701 | 2.716373 | 2.716383 | 2.716927 | 2.716471 |
| 30 | 2.839214 | 2.839135 | 2.839234 | 2.839857 | 2.839497 | 2.840559 | 2.839872 |
| 40 | 2.962022 | 2.962450 | 2.962446 | 2.963109 | 2.962386 | 2.963851 | 2.963143 |
| 50 | 3.086016 | 3.086515 | 3.086576 | 3.087025 | 3.087300 | 3.087619 | 3.087103 |
| 60 | 3.209720 | 3.209517 | 3.209065 | 3.209894 | 3.209965 | 3.210528 | 3.210350 |
| 70 | 3.332794 | 3.332607 | 3.332240 | 3.332915 | 3.332976 | 3.333897 | 3.333586 |
| 80 | 3.455774 | 3.456226 | 3.456096 | 3.456980 | 3.456314 | 3.456974 | 3.456902 |
| 90 | 3.579653 | 3.579861 | 3.579332 | 3.580212 | 3.579306 | 3.580284 | 3.579937 |
| 100 | 3.701885 | 3.704095 | 3.703255 | 3.703678 | 3.703482 | 3.702908 | 3.703980 |
| 110 | 3.826005 | 3.827481 | 3.825680 | 3.826911 | 3.826178 | 3.827615 | 3.826387 |
| 120 | 3.949818 | 3.950236 | 3.949134 | 3.950381 | 3.949809 | 3.950519 | 3.950469 |
| 130 | 4.071543 | 4.072136 | 4.072624 | 4.072433 | 4.073062 | 4.073135 | 4.073374 |
| 140 | 4.195135 | 4.195958 | 4.195299 | 4.196358 | 4.196722 | 4.196834 | 4.196602 |
| 150 | 4.318321 | 4.318862 | 4.320278 | 4.319181 | 4.320166 | 4.319395 | 4.319540 |

2.1.2 速率试验数据处理结果

表2  ADXRS150速率试验数据处理结果

|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正标度因数（mv/°/s） | 0.012335 | 0.012338 | 0.012335 | 0.012333 | 0.012335 | 0.012331 | 0.012335 |
| 正标度因数均值(mv/°/s) | 0.012335080228546 |
| 负标度因数（mv/°/s） | 0.012382 | 0.012381 | 0.012384 | 0.012383 | 0.012379 | 0.012386 | 0.012381 |
| 负标度因数均值(mv/°/s) | 0.012382740293301 |
| 标度因数（mv/°/s） | 0.012357 | 0.012360 | 0.012359 | 0.012361 | 0.012356 | 0.012359 | 0.012358 |
| 标度因数均值(mv/°/s) | 0.012359197933357 |
| 标度因数非线性（ppm） | 568.6338 | 622.2984 | 561.3892 | 646.0102 | 523.9584 | 970.8721 | 536.6137 |
| 非线性均值(ppm) | 632.8251588244538 |
| 标度因数对称性（ppm） | 3787. 48 | 3490. 89 | 3973. 10 | 4018. 65 | 3489. 48 | 4491. 28 | 3742. 78 |
| 对称性均值（ppm） | 3856.242533790 |
| 标度因数重复性（ppm） | 142.0515289608037 |

2.2 零偏测试

2.2.1 七次零偏数据曲线图

图1 ADXRS150七次零偏数据曲线图

2.2.2静态数据处理结果

表3 ADXRS150静态试验数据表

|  | 零偏 （v） | 零偏稳定性 （°/h） | 噪声 （°/h/sqrtHZ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 2.469191469483050 | 362.3644992192035 |  |
| 第二次 | 2.469172545469806 | 352.8944027534713 |  |
| 第三次 | 2.469238129326798 | 352.1083357355754 |  |
| 第四次 | 2.469148550012134 | 335.3636109932767 |  |
| 第五次 | 2.469200940217679 | 357.4958630540741 |  |
| 第六次 | 2.469219598134357 | 400.5455065616065 |  |
| 第七次 | 2.468980292303254 | 372.1680934898582 |  |
| 启动时间（s） | 0 |
| 零偏平均值（v） | 2.469164503563869 |
| 零偏稳定性平均值（°/h） | 361．8486159724379 |
| 零偏重复性（°/h） | 10.209370971656865 |
| 噪声均值（°/h/sqrtHZ） |  |

2.3零偏温度系数测试

表4 ADXRS150零偏温度系数数据表

|  | 降温过程 | 升温过程 |
| --- | --- | --- |
| 零偏最大差值（°/s） |  | 1.332935774534966 |
| 零偏温度灵敏度(°/s/°C) |  | 0.0100472602353 |

2.4 G敏感性测试

表5 ADXRS150敏感性数据表

| 轴向 | X轴 | Y轴 | Z轴 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X+ | X- | Y+ | Y- | Z+ | Z- |
| 输出值（V） | 2.468691250195564 | 2.465869409255770 | 2.463385063018446 | 2.471734736936689 | 2.465866445032104 | 2.468541815118101 |
| g敏感性(°/h/g) | 823.5558419595780 | 2436.856959885192 | 780.8082421142296 |

3主要性能指标

表6 主要性能指标

| 测试项目 | 主要指标 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 标度因数 | 均值(mv/°/s) | 0.012359197933357 |
|  | 非线性(ppm) | 632.8251588244538 |
|  | 对称性（ppm） | 3856.242533790 |
|  | 重复性(ppm) | 142.0515289608037 |
| 零偏 | 启动时间(s) | 0 |
|  | 零偏平均值(v) | 2.469164503563869 |
|  | 稳定性(°/h) | 361．8486159724379 |
|  | 重复性(°/h) | 10.209370971656865 |
|  | 噪声(°/h/sqrtHZ) |  |
| 标度因数相对变化（°/s/C） | 变化量/均值(%) |  |
|  | 方差/均值(%) |  |
| 零偏温度系数 | 降温过程 |  |
|  | 升温过程 | 0.0100472602353 |
| 加速度敏感性 | X轴（°/h/g） | 823.5558419595780 |
|  | Y轴（°/h/g） | 2436.856959885192 |
|  | Z轴（°/h/g） | 780.8082421142296 |

A

2.3标度因数温度系数测试

| 温度 | 标度因数 (mV/°/s) | 标度因数相对变化 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 变化量/均值(%) | 方差/均值(%) |